## Slide 1: De juiste keuze en gebruik van een kalibratiegas Werkgroep Lucht / LABSdag 2016 Gerard Nieuwenkamp Vito, 16 september 2016

## Slide 2: VSL: het Nationale Metrologie Instituut (NMI) van Nederland
Metrology in Daily Life: http://www.youtube.com/watch?v=LifslM6OZfc
Happy World Metrology Day – Rachel Maddow
http://www.youtube.com/watch?v=4ywTk_XDL3w
Wat is metrologie?

## Slide 3: Metrologie
The science of measurement
Een meting is altijd een vergelijking, namelijk het vergelijken van de grootheid (maat) die je wilt kennen of bepalen, met die welke je denkt te kennen…(de standaard) (bron: wikipedia)
meetresultaat hangt samen met:
  - betrouwbaarheid
  - onzekerheid
- herleidbaarheid (Metrological traceability)

## Slide 4: Het belang van metrologie
Handel (situatie in de 18e eeuw)
Kasselrij Oudenaarde
1 el = 0,703 m 1 zak = 107,8 L 1 pint = 0,554 L 1 pond = 0,4639 kg
Land van Aalst
1 el = 0,719 m 1 zak = 212,9 L 1 pint = 0,6525 L 1 pond = 0,43385 kg

## Slide 5: Het belang van metrologie
Handel: situatie nu:
Klein meetverschil in hoeveelheid en/of samenstelling scheelt M€

## Slide 6: Het belang van metrologie
Wetenschap / technologische ontwikkeling
Chipindustrie: productie van wafer boards met nanometer nauwkeurigheid
Assemblage bijv. in Azie, hopelijk met diezelfde nanometer nauwkeurigheid!

## Slide 7: Het belang van metrologie
Sport
Nieuw wereldrecord: nauwkeurige meting van de tijd !?

## Slide 8: Het belang van metrologie
Sport
Nieuw wereldrecord op 1500 m met 0,01 seconde
≈ verschil in zwembad van 570 µm (1 cm verschil komt overeen met 0,18 sec)
Hoe zit het met TH2O, ρH2O, ηH2O, … ?

## Slide 9: Gebruik dezelfde standaard
NASA Mars Climate Orbiter
Crashed 23 september 1999 (125 M$).
“The navigation error arose because a NASA subcontractor Lockheed Martin used imperial units (pound-seconds) instead of the metric units (newton-seconds) as specified by NASA.”
Air Canada Flight 143 – Gimli Glider
Boeing 767 from Ottawa to Edmonton runs into trouble, because of a miscalculation of the amount of fuel.
“Instead of 22,300 kg of fuel, they had 22,300 pounds on board - only a little over 10,000 kg, or less than half the amount required to reach their destination.”

## Slide 10: Meter conventie (1875 : nu 56 landen)
Meterconventie
CGPM (regeringsleiders, elke 4 jaar)
CIPM (internationale organisaties, elk jaar)
CCM, CCQM, CCE, CCT, … (vertegenwoordigers NMI’s, elk jaar)
BIPM (onafhankelijke organisatie)

## Slide 11: SI stelsel: Système international d’unités
Eenheid | Definitie | Sinds
seconde (s) | De duur van 9.192.631.770 perioden van de straling die vrijkomt bij de periodieke overgang tussen twee specifieke energieniveaus van het cesium-133 atoom. | 1968
meter (m) | De afstand die het licht aflegt in een tijdsinterval van 1/299.792.458 seconde. | 1983
kilogram (kg) | De massa van het internationale prototype van de kilogram: een cilinder van platina-iridium bewaard in Parijs. | 1901
ampère (A) | De stroom in twee rechte geleiders, op 1 meter afstand in vacuüm, waarbij een kracht ontstaat tussen de geleiders van 0,0000002 Newton per meter lengte. | 1948
kelvin (K) | 1/273,16 deel van de temperatuur van het tripelpunt van water. | 1967
mol | Het aantal elementaire eenheden dat gelijk is aan het aantal atomen in 0,012 kilogram zuiver koolstof-12. | 1971
candela (cd) | De lichtsterkte van een monochrome bron met frequentie van 540 terahertz waarvan de stralingssterkte 1/683 Watt per steradiaal is. | 1979

## Slide 12: De rol van een Nationaal Metrologie Instituut (NMI, designated institute)
Grand K
Nationale PtIr
Ref. standaarden NMI
Werkstandaarden NMI
geaccrediteerde laboratoria
Industrie
herleidbaarheidsketen
Per stap naar beneden gaat de onzekerheid omhoog
 NMI’s moeten dus veel nauwkeuriger kunnen meten dan de “gebruikers in het veld”
Een NMI staat aan de top van de herleidbaarheidsketen
Kwaliteit

## Slide 13: Gasanalyse in de praktijk
Voor betrouwbare meetresultaten zijn een o.a. goede sampling, juiste meetmethode/meetinstrument en betrouwbare kalibratie nodig

## Slide 14
Belang van het kalibratiegas
X sample = ____________________ * X kal gas
Analyzer respons sample
Analyzer respons kal gas
Fout in de kalibratie komt volledig terug in het resultaat

## Slide 15: Inhoud van de presentatie
Gebruiker: keuze en bestellen van het juiste gasmengsel
Gasleverancier: leveren van het goede gasmengsel
Gebruiker: goed gebruik van het gasmengsel

## Slide 16: Keuze van het juiste gasmengsel
Gebruiker: keuze en bestellen van het juiste gasmengsel
Gasleverancier: leveren van het goede gasmengsel (gasbestelformulier)
  Hoeveelheid gas (volume en druk)
  Kraan aansluiting
  Samenstelling (matrix, andere componenten, eenheden!, aanmaak tolerantie)
  Herleidbaarheid
  Onzekerheid
  Stabiliteit (cilindertype)
  Certificaat
  Accreditatie ?

## Slide 17: Hoeveelheid gas
Veelal cilinders van 50 L met een druk van 15 Mpa
   is dit altijd nodig? (1x per week GC kalibratie met totaal 500 ml)
Soms gelimiteerd in druk
  Met name door condensatie gedrag (koolwaterstoffen, EtOH, etc.)
   Maak slimme keuzes! (e.g. is C9 echt nodig in een aardgasmengsel?)

## Slide 18: Samenstelling van het gasmengsel
Matrix gas (balance gas): vaak stikstof of lucht
 geeft dit dezelfde respons op de analyzer?
Andere komponenten:
 zijn er kruisgevoeligheden bij de meting?
Let op de eenheden:
 mol/mol = vol/vol ≠ µg/m3
Let op aanmaaktolerantie:
 bijvoorbeeld: samenstelling spangas kan gedefinieerd zijn
?

## Slide 19: Verschillende klasses in kalibratiestandaarden: - verschil in onzekerheid
Van beneden naar boven: onzekerheid omlaag en prijs omhoog
Instrument, monstername, kalibratie, etc. moeten passen bij de gestelde eisen
Goed is goed genoeg ! (maar minder is onacceptabel !)

## Slide 20: Stabiliteit: NO in N2 mengsels
NO reageert met sporen O2 or H2O en kan adsorberen aan het cylinder materiaal
Een mengsel van 600  10-6 mol/mol NO in N2 is gedurende 11 jaar gemeten, jaarlijks tegen een nieuwe set standaarden uit verschillende moedermengsels
Chart: Residuals stability 600 ppm NO
| 0 | 153 | 334 | 548 | 699 | 883 | 1096 | 1218 | 1461 | 1583 | 1765 | 1948 | 2191 | 2313 | 2557 | 2891 | 3287 | 3682 | 4018
 | 0.70388 | 0.038 | -0.32895 | -0.75718 | -0.40298 | -0.29005 | 0.30177 | 0.23708 | -0.13226 | 0.34305 | -0.98394 | 0.26903 | 0.25969 | 1.575 | 0.36563 | -0.48721 | -0.44243 | -0.2776 | 0.0094858
Resultaat van 11 jaar stabiliteit studie voor 600  10-6 mol/mol NO in N2
Instabiliteit in 11 jaar niet groter dan de 0.1% onzekerheid van de analyse

## Slide 21: Stabiliteit: vaak het geheim van de smid!
Gasleveranciers besteden veel tijd/geld aan onderzoek naar het passiveren van de cilinder
VSL werkt graag samen met de leveranciers op zoek naar een geschikte batch cilinders voor een bepaalde komponent

## Slide 22: Onderzoek naar de juiste cilinder/passivering
Meer kennis van het oppervlak helpt bij het inschatten en kwantificeren van het adsorptie proces
(noodzakelijk bij grotere uitdaging vanuit de regelgeving)
Stukje van de binnenkant van een “schone” cilinder
Meting met AFM (Atomic Force Microscopy)

## Slide 23: Certificaat / Accreditatie (ISO 17025)
Hoe betrouwbaar is een certificaat?
  Vertrouwen op blauwe ogen?
    Kan (relatie met leverancier)
  Werken volgens standaarden
    ISO 6142 – gravimetrische bereiding van gasmengsels
    ISO 6143 – certificeren van kalibratiegassen
  Is dat genoeg?
    Ik vind van niet  onafhankelijk bewijs
  Accreditatie volgens ISO 17025

## Slide 24: ISO 17025 Accreditatie bewijs van kwaliteit (voor een beschreven scope)
Proces beschrijven in kwaliteitshandboek (management + technisch)
Bewijs leveren dat elk proces is uitgevoerd volgens de procedures
  Zeg wat je doet en doe wat je zegt!
Uitvoeren door gekwalificeerd en bevoegd personeel
Bewijzen dat dit resultaat/product goed is!
(aanscherping van bijvoorbeeld ISO 9001)

## Slide 25: ISO 17025 accreditatie - deelname aan comparisons
Bureau International du Poids et Mesures

## Slide 26: CCQM Key Comparisons voor CO2 in lucht verbetering in de loop van de tijd
K1b-1993
K52-2006
Wereldwijde vergelijkbaarheid en verbeterde resultaten door samenwerking in comparisons

## Slide 27: Key comparison CCQM-K1a (1993): 1000 µmol·mol-1 CO in N2
13C depleted CO voor de standaarden

## Slide 28: PT – aardgas:
Proficiency Testing schemes – PT schema’s
VSL organiseert PT’s (onder accreditatie!)
- reguliere PT’s
- PT on demand

## Slide 29: PT – aardgas : performance

## Slide 30: Performance assessment Z-score
State of practice: often Z-score
Interpretation
  |Z| < 2  satisfactory performance
  2 < |Z| < 3
  |Z| > 3
where y = the average laboratory result
m = grand mean
s = standard deviation of laboratory averages
Performance compared to “the field”

## Slide 31: Performance assessment En-score
Alternative:
Interpretation
  |En| < 1  satisfactory performance
  |En| > 1  non-satisfactory performance
where xi = laboratory result
xPT = reference value
Individual performance, based on result and uncertainty
(“satisfactory” linked to uncertainty)

## Slide 32: Mengsel afgerond bij leverancier
Cilinder
Zuiverheid van de uitgangsgassen
Vulproces
Analyse ter verificatie
Stabiliteitsstudie (vergelijkbaar mengsel)
Accreditatie
Juiste mengsel naar de gebruiker
Niet altijd “bol.com” : vandaag besteld, morgen in huis
 Ook veelal maatwerk

## Slide 33: Houdbaarheid voor de gebruiker
Kwaliteit van het mengsel behouden
  Temperatuur tijdens transport en gebruik: dauwpunt
  Spoelen van reduceer
Overbrengen van mengsel naar analyzer
  Geschikt materiaal
  Lekdicht

## Slide 34: Spoelen van een reduceer ventiel

## Slide 35: Spoelen van een reduceer ventiel (vervolg)
Na een aantal keer “goed” spoelen kan er nog een aantal ppm O2 in de kraan aanwezig zijn.
  Bij openen van de kraan kan dit de fles in gaan
    Vaak geen significant effect, maar wel bij bijv. 1 ppm NO
Vocht is nog lastiger om te spoelen
  Bij gewoon spoelen kan H2O de cilinder in gaan
    Vaak geen significant effect, maar wel bij bijv. 10 ppm HCl

## Slide 36: Gebruik van juiste materiaal en goed beschreven methode... En dan nog gaat het mis 
Verification of set of NO2 mixtures

## Slide 37: Keuze van geschikte tubing (+ testen)
Bijvoorbeeld:
  Na verhuizing nieuwe electro polished SS316 voor SO2 analyse
    Analyzer: geen respons
      Alle SO2 werd geadsorbeerd in de tubing (vet?, pech? slechte batch?)
      Bij analyse van een kalibratie gas is de uitkomst bekend, bij een veldmeting niet!
        Onterecht laag resultaat

## Slide 38: Onderzoek naar verschillende materialen
N.B. 500 data points ≈ 2 hours
With permeation: stable response after 30 minutes
cylinder: No stable response after 2 hours
No stable response after 6 hours!!

## Slide 39: Improved knowledge on adsorption/desorption behaviour
Selection of the best suitable materials
Measurement of NH3 adsorption in tubing
O. Vaittinen et. al.: Adsorption of ammonia on treated stainless steel and polymer surfaces, Appl. Phys. B, 2013

## Slide 40: ISO 16664:2004: Gas Analysis – Handling of calibration gases and gas mixtures - guidelines
Tips voor aansluiting voor reduceers en spoelprocedure
Tips voor materiaal keuze
Laatste versie uit 2004
  Tijd voor een update?
Deelname/input aan normcommissies vanuit het vakgebied is noodzaak

## Slide 41: NEN normcommissie 310 158
Benaderen van gebruikers
  Jaarlijkse themadag gasanalyse (bij VSL),
    vorige 15 september 2016
  Tweejaarlijks internationaal Gas Analysis Symposium (WTC R’dam)
    Volgende : 13-15 Juni 2017;
Om met elkaar de juiste inhoud aan de standaarden te geven!
ISO 6145: dynamic dilution
Part 1. : Methods of calibration
Part 2. : Volumetric pumps
Part 4. : Continuous injection method
Part 5. : Capillary calibration devices
Part 6. : Critical orifices
Part 7. : Thermal mass-flow controllers
Part 8. : Diffusion method
Part 9. : Saturation method
Part 10. : Permeation method

## Slide 42
Zijn er nog vragen?