## Vito werkwijze Vito
VITO-SCENARIO
MEETONZEKERHEIDSBEREKENING NATCHEMISCHE BEPALING VAN HCl IN EEN GASSTROOM
Praktisch berekeningsvoorbeeld |  | in te geven velden
MEETPLAATS | DATUM
Hypothetisch
Atmosfeerdruk (mbar) | 1031
Bemonsteringsunit | MIE-ILU-006 | Tecora
Bemonsteringsfactoren
% bijdrage
randvoorwaarden meetplaats en meetplanning (zie ontw VDI 4219) |  | 3.1623 | niet in MO in rekening brengen
1) representativiteit meetdoorsnede |  | 3
2) Anderen |  | 1
Voorbereiding monsterneming |  | max % bijdrage | u(x)/x
Blanco-criterium norm EN-1911 (indien niet gecorrigeerd wordt voor blanco) | conc>5 mg/Nm3 | 10 | 0.057735
| conc ts 2-5 mg/Nm3 | 20 | 0.11547
Monsterneming
Fout op concentratie ten gevolge van afwijking isokinetisme (bij aanwezigheid druppels) |  | 3 | indien geen druppels, fout weglaten
absorptie-efficiëntie wasflessen |  | 95 | min uit norm
beperkte efficiëntie wasflessen |  | 5 | maximum
Absorptie in sonde en leidingen |  | 2 | maximum
Doorbraak van stofvormig chloride door filter |  | 1
Toegelaten lek |  | 2 | u(x)/x
TOTAAL |  | 3.873 | 0.03873
Monstertransport (zie ook ontw VDI 4219)
Overbrengen van absorptievoeistof naar recipiënt/uitspoelen WF |  | 0 |  | te veel in norm
TOTAAL |  | 0 | 0 | gewogen wat achter
blijft bij 3x spoelen
Technische specificaties balans voor weging absorptievloeistoffen
Balansnummer | MIE-ILU-233
Repeatability (g) | 0.01
readability in g (digitale resolutie) | 0.01
Linearity (g) | 0.02
Weging absorptievloeistof | Meetwaarde x | u(x) | u(x)/x
Eindgewicht staalnamepot | 340 | 0.024495 | 7.2044e-05 | combinatie fouten
Begingewicht staalnamepot | 56 | 0.024495 | 0.00043741 | volgens
Gewicht absorptievloeistof | 284 | 0.034641 | 0.00012198 | QUAM
Aangezogen volume (l)
Fout op aangezogen volume ingesteld met processor (l) ten gevolge van gebruik processor | 180 | 0.28868 | 0.16038 | Fout op V door gebruik
temperatuur gasteller (°C) | 27 |  |  | processor: max 0,5 l
Druk gasteller (= hier p atmosfeer) | 1031 | 5.9525 | 0.0057735 | 1% tolerantie
Tolerantie (*) op Vn aangezogen met aanzuigeenheid tijdens kalibratie |  |  | 0.05 | Fouten op T en p
standaardonzekerheid op primaire volume-standaard (Bell-Prover) |  |  | 0.002 | inbegrepen (kalibratie
volledige unit)
V (Nl) | 166.7106 | 4.8241 | 0.028937 | kalibratie-tolerantie en
onzekerheid primaire
standaard
Analyse (ionchromatografie) | Meetwaarde x | u(x) | u(x)/x
concentratie chloride in absorptievloeistof (mg/1000 g) | 4 | 0.11873 | 0.029682
concentratie HCl in absorptievloeistof (mg/1000 g) | 4.1127 | 0.12207 | 0.029682
Bias analyse |  |  | 0.025 |  | waarde onafhankelijk van conc in validatie
Reproduceerbaarheid analyse |  |  | 0.016 |  | waarde onafhankelijk van conc in validatie
HCl concentratie gemeten in de gasstroom (mg/Nm3dr) | 6.8142 | 0.55156 | 0.080942 | conc > 5 mg/Nm3
| 6.8142 | 0.87667 | 0.12865 | conc ts 2-5 mg/Nm3dr
HCl-CONC > 5 mg/Nm3
RELATIEVE STANDAARD MEETONZEKERHEID op HCl in kg/Nm3dr | 8.0942 | %
UITGEBREIDE MEETONZEKERHEID op HCl in % | 16.1885 | %
HCl-CONC 2- 5 mg/Nm3
RELATIEVE STANDAARD MEETONZEKERHEID op HCl in kg/Nm3dr | 12.8653 | %
UITGEBREIDE MEETONZEKERHEID op HCl in % | 25.7307 | %
(*) Tolerantie= (Vn aanzuigeenheid tijdens kalibratie-Vn ref aangeboden)/Vn ref aangeboden*100

## vb niet Vito
NIET VITO SCENARIO
MEETONZEKERHEIDSBEREKENING NATCHEMISCHE BEPALING VAN HCl IN EEN GASSTROOM
Praktisch berekeningsvoorbeeld |  | in te geven velden
MEETPLAATS | DATUM
Hypothetisch
Atmosfeerdruk (mbar) | 1031
Bemonsteringsunit | MIE-ILU-006 | Tecora
Bemonsteringsfactoren
% bijdrage
randvoorwaarden meetplaats en meetplanning (zie ontw VDI 4219) |  | 3.1623 | niet in meetonzekerheid in rekening te brengen
1) representativiteit meetdoorsnede |  | 3
2) Anderen |  | 1
Voorbereiding monsterneming |  | max % bijdrage | u(x)/x
Blanco-criterium norm EN-1911 (indien niet gecorrigeerd wordt voor blanco) | conc>5 mg/Nm3 | 10 | 0.057735
| conc ts 2-5 mg/Nm3 | 20 | 0.11547
Monsterneming |  |  |  |  | Volgens waternorm prEN 14790:2003
Fout op concentratie ten gevolge van afwijking isokinetisme (bij aanwezigheid druppels) |  | 3 | indien geen druppels, fout weglaten
absorptie-efficiëntie wasflessen |  | 95 | min uit norm |  | Performantie karakteristiek
beperkte efficiëntie wasflessen |  | 5 | maximum
Absorptie in sonde en leidingen |  | 2 | uit norm ?
Doorbraak van stofvormig chloride door filter |  | 1
Toegelaten lek |  | 2 | u(x)/x |  | Gasvolume
TOTAAL |  | 4.2032 | 0.042032
overall uncertainty
Monstertransport |  |  |  |  | <= ±2% van de meetwaarde
Overbrengen van absorptievoeistof naar recipiënt |  | 2
uitspoelen wasflessen |  | 3 | u(x)/x
TOTAAL |  | 3.6056 | 0.036056
Standaardonzekerheid op volumebepaling met maatkolf | Meetwaarde x | u(x) | u(x)/x
kalibratiegegevens leveranciermaatkolven 500 ml | 500 | 0.20412 | 0.00040825
herhaalbaarheid aanlengen | 500 | 0.1 | 0.0002
temperatuurseffecten (uitzetting glas kolf ten gevolge van 4°C temp wijziging in labo) | 500 | 0.23094 | 0.00046188
Volume absorptievloeistof na aanlengen | 500 | 0.32404 | 0.00064807
Aangezogen volume (l) | Meetwaarde x | u(x) | u(x)/x | Maximum limieten van meetonzekerheid volgens EN 1911 (hier als tolerantie opgevat ?)
Fout op Aangezogen volume (l) uit kalibratie | 180 | 2.0785 | 0.011547 | 2%
standaardonzekerheid op primaire volume-standaard |  |  | 0.002
herhaalbaarheids-standaardafwijking | 180 | 0.3 | 0.0016667
temperatuur gasteller (°C) | 22 | 1.4434 | 0.065608 | 2.5 | °C
temperatuur (K) | 295 | 1.4434 | 0.0048928
Druk gasteller (= hier p atmosfeer) | 1031 | 10 | 0.0096993 | 10 | mbar | of 1 kPa
V (Nl) | 169.5362 | 2.7238 | 0.016066
Analyse (ionchromatografie) | Meetwaarde x | u(x) | u(x)/x
herhaalbaarheidsstandaardafwijking chloride-analyse in absorptievloeistof (mg/l) | 2.5 | 0.125 | 0.05 | stel herhaalbaarheidsstandaardafwijking = 5% van meetwaarde
omrekening van chloride naar HCl-concentratie in absorptievloeistof (mg/l) | 2.5704 | 0.12852 | 0.05 | Fouten op moleculaire gewichten worden verwaarloosd
HCl concentratie gemeten in de gasstroom (mg/Nm3dr) | 7.3731 | 0.7056 | 0.0957 | indien HCl-conc > 5 mg/Nm3
| 7.3731 | 1.0205 | 0.13841 | indien HCl-conc ts 2-5 mg/Nm3dr
HCl-CONC > 5 mg/Nm3
RELATIEVE STANDAARD MEETONZEKERHEID op HCl | 9.57 | %
UITGEBREIDE MEETONZEKERHEID op HCl in % | 19.1401 | %
HCl-CONC 2- 5 mg/Nm3
RELATIEVE STANDAARD MEETONZEKERHEID op HCl in kg/Nm3dr | 13.8414 | %
UITGEBREIDE MEETONZEKERHEID op HCl in % | 27.6829 | %
(*) Tolerantie= (Vn aanzuigeenheid tijdens kalibratie-Vn ref aangeboden)/Vn ref aangeboden*100

## Sheet3
Herhaalbaarheid weging staalnamepot (gevuld) | [6 empty] | herhaalmetingen tecora
weging | [6 empty] | gemeten
1 | 154.66 |  |  | HCl analyse |  |  | 101.4
2 | 154.67 |  |  | % | % |  | 101
3 | 154.66 |  | conc niveau | precisie | bias |  | 100.9
4 | 154.66 |  | 0.5 | 1.1 | 5 | gem | 101.1
5 | 154.65 |  | 0.7 | 1.8 | 1.5 | stdev | 0.26458
6 | 154.67 |  | gem | 1.45 | 3.25
7 | 154.68 |  |  |  |  | rsd (%) | 0.2617
8 | 154.66 |  | 2.6 | 1 | 2.8
9 | 154.67 |  | 3.3 | 2.5 | 0.58 |  | 102.7
10 | 154.67 |  | gem | 1.75 | 1.69 |  | 102.2
| 154.665 | [5 empty] | 102
| 0.0084984 | g |  |  |  | gem | 102.3
| 0.0054947 |  | 7.2 | 1.8 | 3.7 | stdev | 0.36056
|  |  | 9.3 | 1.5 | 1.7 | rsd (%) | 0.35245
|  |  | gem | 1.65 | 2.7
|  |  |  | % precisie | % bias |  | 92.2
|  |  | globaal gem | 1.6167 | 2.5467 |  | 91.7 | 0.5
0.02 | [6 empty] | 91.9 | 0.5102
[6 empty] | gem | 91.9333
0.0004 | [5 empty] | stdev | 0.25166 | 2
[6 empty] | rsd (%) | 0.27374
0.0012972
102.4
102.2
101.9
[6 empty] | gem | 102.1667
[6 empty] | stdev | 0.25166
[6 empty] | rsd (%) | 0.24632
100.7
100.6
100.4
[6 empty] | gem | 100.5667
[6 empty] | stdev | 0.15275
[6 empty] | rsd (%) | 0.15189